## List1
Međimursko veleučilište u Čakovcu
PRILOG II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE - Laminarni stol
Laminarni stol | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komplet
tehničke specifikacije |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
vanjske dimenzije bez postolja: | približno 1000 (1250) x 790 x 1270 mm (ŠxDxV)
unutarnje dimenzije : | približno 900 (do 1200) x 750 x 690 mm (ŠxDxV)
težina bez postolja: | približno 150 kg
protrok zraka: | cca 0,45 m/
rasvjeta: | >= 1000 Lux
razina buke: | cca 52 dB
sklop: | 230 VAC, 50/60 Hz
potrošnja: | cca 130 W
kvaliteta | izrađen od čelika (epoxy-polyster powder-coated finish)
polirana radna površina od nehrđajućeg čelika
UV otporne kaljene staklene bočne stijenke
klizna ili fiksna prednja staklena stijenka
minimalno 2 elektrinčna izlaza - montirana
priključak za plin
osvjetljena unutrašnjost radne komore
predfilter osigurava stabilan protok zraka
efikasnost ULPA/HEPA i H14 filtera > 99,995%
kvaliteta zraka sukladno ISO 14644-1, class 2 ili 3
zaslon | upravljačka ploča s alarmima i parametrima
alaram u slučaju smanjenog protoka zraka; vizualni i zvučni
praćenje brzine protoka zraka pomoću senzora
prikaz trenutnog protoka zraka
princip rada | kabinet uzima zrak kroz predfilter koji filtrira krupnije čestice, zatim ventilator potiskuje zrak prema HEPA filteru, a uslijed sustava distribucije zrak laminarno struji u radni prostor i time osigurava visoki stupanj čistoće radnog prostora
postolje bez kotačića | odgovarajuće postolje za ponuđeni laminarni stol
materijal: nehrđajući čelik
visine približno 700 mm
ostalo | obvezna montaža, spajanje, instalacija i puštanje u rad do pune funkcionalnosti, te izrada instalacijskog izvješća po instalaciji u puštanju u rad
obvezna edukacija korisnik naručitelja na mjestu isporuke
jamstveni rok | minimalno 24 mjesca
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U __________, dana ___________2022. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)